Техническое задание

Дефибриллятор – 4 шт.

| Общие требования, описание | Наличие функции, характеристики/ значения требуемых параметров |
| --- | --- |
| Режим работы: несинхронизированная с ЭКГ внешняя дефибрилляция | Наличие |
| Время накопления заряда до 360 Дж | 5сек |
| Электроды многоразовые для взрослых | Наличие |
| Электроды многоразовые для детей | Наличие |
| После достижения нужного уровня, энергия в конденсаторах сохраняется в течение 15с. Если в течение этого времени разряд не был произведен, то в целях безопасности он происходит автоматически внутри прибора, после чего нужную энергию снова нужно набирать. | Наличие |
| Дефибрилляция производится только путём нажатия одновременно 2-х пусковых кнопок. | Наличие |
| При измерении энергии дефибрилляции допустимо общее отклонение 15% при нагрузке 50Ом. | Наличие |
| Для удобства переноса дефибриллятор имеет ручку | Наличие |
| Индикатор заряда аккумулятора | Наличие |
| При включении прибор проводит внутреннюю самопроверку важных функций и сигнальных устройств. Прибор готов к работе после короткого гудка. При этом мигает индикатор соответствующий уровню энергии 20 джоулей. | Наличие |
| Индикатор уровня набора энергии | Наличие |
| Электропитание от аккумулятора 14,4В/1,5Ач | Наличие |
| Ёмкость аккумулятора | Не менее 50 разрядов по 360 Дж. |
| Время зарядки | 3.5 часа (100%) |
| Электропитание от сети 220В/50Гц | Наличие |
| Классификация | Тип защиты II, Тип BF |
| Вес дефибриллятора (блока) | 7кг |
| Комплект поставки: Дефибриллятор Аккумулятор Электроды взрослые и детские Проводящий гель Протокол медицинского прибора Инструкция по эксплуатации на русском языке Протокол проведения инструкций | Наличие |
| Дополнительные требования: |  |
| Регистрационное удостоверение | Наличие |
| Сертификат соответствия или декларация | Наличие |
| Гарантия на оборудование | Не менее 12 месяцев |